LISTA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

|  |  | Quantidade |
| --- | --- | --- |
| 01 | Cadeira odontológica completa Cadeira odontológica eletrônica, ergonômica, com comandos por pedal joystick, movimentos automáticos (assento, encosto, refletor, retorno a zero e posições programáveis), base estável em aço, silenciosa, sem fixação ao piso, suportando ≥200 kg. Estrutura rígida com pintura branca lisa, carenagem não vibrátil, braços laterais (direito rebatível), estofamento anatômico sem costuras e encosto de cabeça ajustável, permitindo atendimento a cadeirantes. Equipo acoplado com cinco pontas (seringa tríplice, alta e baixa rotação, ultrassom e jato de bicarbonato), reservatório de água, mangueiras leves e pedal progressivo. Refletor em LED, multifocal, com braços articuláveis, acionado pelo pedal, luz fria uniforme (10.000–30.000 lux). Unidade auxiliar rebatível com dois suctores (venturi e alta potência), cuba removível em porcelana e separador de detritos externo. Inclusão de dois mochos odontológicos por cadeira, ergonômicos, giratórios, com ajuste a gás, rodízios, apoio para pés e estofamento sem costuras. Conjunto compatível com biossegurança, ergonomia clínica e manutenção facilitada. | 01 unidade |
| 02 | COMPRESSOR, de ar, uso odontológico Isento de óleo, protetor térmico, filtro de saída de ar, pintura interna do reservatório antioxidante, capacidade mínima do reservatório de 40 l, potencia do motor mínima de 2HP, bivolt, 60Hz. Identificação do produto e marca do fabricante. Certificado de garantia mínima de 02 anos e manual de operação e serviço em Português do Brasil. | 01 unidade |
| 03 | ULTRASSOM ODONTOLÓGICO Aspecto físico: motor de bancada; material ponteira: aço inoxidável; material corpo: plástico abs; indicação: periodontia, endodontia, prótese e dentística; fonte: elétrico; componentes adicionais: bomba peristáltica, reservatório p/ líquido e pedal; componentes: peça de mão, 10 ponteiras de uso periodontal e pedal. Tensão: 127v/bivolt.Observações: Garantia de 12 meses do contratado/fabricante. | 01 unidade |
| 04 | FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS COMPOSTAS - Do tipo revólver, leve e anatômico com superfície lisa de fácil desinfecção, compatível com todas as resinas fotopolimerizáveis a luz visível disponíveis no mercado. Emite sinal sonoro em intervalos de dez segundos e desligamento automático após o tempo programado. A emissão de luminosidade é gradativa. A ponteira de fibra óptica rígida e semi-orientada com tamanho reduzido com giro de 360º e autoclavável. possui filtros térmicos e ópticos. A luz obtida é fria com comprimento de onda ideal de 400 500 nm (luz azul) e potência de 500 mw/cm². | 02 unidades |
| 05 | CONTRA ÂNGULO INTRA COM MICROMOTOR. - Contra-ângulo com sistema tipo intra giratório; acoplável ao micro motor; rotações da broca de no mínimo 13.600 rpm, transmitidos do micromotor ao contra-ângulo através de engrenagens com relação de 1:1; desenvolvido para trabalho em baixa rotação para acabamento, polimento de restaurações de resina composta, remoção de tecido cariado dentre outros; peso liquido inferior a 49g, torque de 0,350 - 1,000 n.cm; angulo de 20o entre o eixo e o pescoço da cabeça; eixo principal de suporte de brocas apoiado sobre dois rolamentos de esferas; tração superior a 45n; sistema de encaixe da broca com simples pressão mecânica na tampa da cabeça para a operação de retirada ou colocação de brocas, elimina as inconveniências da saca-broca; cabeça confeccionada em latão medindo 14,2 mm de altura e 0,10 mm de diâmetro; esterilização através de autoclave, pressão de 2,2 bar.Observação: Garantia de 12 meses do contratado/fabricante. | 02 unidades |
| 06 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO – Alta rotação com conexão borden com gerador de luz integrado - led; corpo em alumínio anodizado, capa traseira em latão com tratamento eletroquímico do encaixe; rolamento em cerâmica; refrigeração por spray triplo distribuído simetricamente em direção ponta da broca; curta; recartilha soft; sistema fg de troca broca convencional; cabeça arredondada; esterilizável em autoclave ate 135ºc; rotação: 290.000rpm a 450.000rpm; peso até 34 gramas.Observação: Garantia de 12 meses do contratado/fabricante. | 02 unidades |